«У т в е р ж д а ю»

Главный  врач  ЧУЗ «РЖД- Медицина

г. Новороссийск»

________________ Зайцев С.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию медицинской техники.

Описание объекта закупки: оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию (КТО) медицинской техники (МТ) включает в себя:

- техническое обслуживание (ТО) МТ (периодический и текущий контроль технического состояния (КТС) МТ, периодическое и текущее ТО МТ, текущий ремонт МТ);

- техническое освидетельствование паровых стерилизаторов.

- рентгенологической техники.

График оказания услуг: с даты заключения контракта в соответствии с Техническим заданием по 31.12.2021 года.

Место оказания услуг: г.Новороссийск ул.Васенко дом 8.

Условия оказания услуг:

1. Техническое обслуживание МТ.

Исполнитель собственными силами и средствами оказывает услуги по техническому обслуживанию МТ, указанной в Перечне МТ, подлежащей ТО.

Оказание услуг по ТО МТ должно проводиться в полном объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией к МТ.

Обслуживание производится по утвержденному  плану проведения ТО МТ, в данном плане указывается наименование МТ, тип, марка, модель, месяц проведения ТО, цена за единицу услуги по каждой единице МТ. План должен соответствовать перечню МТ, подлежащей техническому обслуживанию и являться неотъемлемой частью договора.

Исполнитель не менее чем за 1 (Один) рабочий день уведомляет заказчика о прибытии сотрудника исполнителя для оказания услуг по ТО.

Периодичность оказания услуг указана в Перечне МТ, подлежащей техническому обслуживанию.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики услуг должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям контракта, Техническому заданию.

Услуги по ТО МТ должны проводиться в полном объеме, предусмотренном эксплуатационной документацией к МТ, письмом Минздрава Российской Федерации от 27.10.2003 № 293-22/233 «О введении в действие Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники» (вместе с «Методическими рекомендациями...», утв. Минздравом Российской Федерации 24.09.2003, Минпромнауки Российской Федерации 10.10.2003), и соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию».

1.1. Проведение периодического и текущего КТС МТ.

Периодический КТС МТ должен проводиться исполнителем с целью определения соответствия основных технических характеристик МТ эксплуатационной документации, периодичность контроля устанавливается в соответствии с требованиями эксплуатационной документации МТ.

Периодический КТС МТ должен выполняться на месте эксплуатации МТ и включать в себя:

- внешний осмотр МТ, включающий, визуальный и органолептический КТС МТ;

- проверку заправки МТ эксплуатационными расходными материалами (смазочными, регистрационными материалами, жидкостями, газами и т.п.) и отсутствия их утечки, просачивания и т.д.;

- выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметизации, уплотнений, течей магистралей и трубопроводов и т.п.;

- проверку состояния целостности шнуров, кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, приборных вилок, магистралей;

- проверку органов управления, контроля индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов;

- проверку действия всех защитных устройств, блокировок, экранов, ограждений, защитных стекол и т.п.;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу и старению, при необходимости, сопровождающийся частичной разборкой МТ;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку МТ на соответствие требованиям электробезопасности;

- инструментальный контроль основных технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа МТ;

- включение и проверку работоспособности МТ.

Текущий КТС должен проводиться исполнителем после продолжительного перерыва в работе МТ, а также при отказах систем МТ, после проведения текущего ремонта, если этот ремонт проводился на основных функциональных узлах МТ и мог повлечь за собой изменение технических характеристик.

Текущий КТС должен выполняться на месте эксплуатации МТ и включать в себя:

- операции периодического КТС МТ;

- наружный и внутренний осмотр основных составных частей МТ (без разборки);

- проверку действия основных механизмов, приводов и т.п.;

- контроль функционирования МТ в целом при выполнении им основной части или всех функций, обусловленных назначением МТ;

- другие контрольные операции, специфические для данного вида и образца МТ.

Технология КТС МТ, выбор методов и средств контроля МТ определяются соответствующей эксплуатационной документацией на МТ.

1.2. Проведение периодического и текущего ТО МТ.

Периодическое ТО должно осуществляться исполнителем с периодичностью, устанавливаемой в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на МТ. Назначением периодического ТО является проведение настроечно-регулировочных и планово-предупредительных работ, обеспечивающих безотказное функционирование МТ.

Периодическое ТО МТ должно выполняться на месте эксплуатации МТ и включать в себя:

- очистку от пыли, грязи и т.п. МТ в целом или ее составных частей;

- чистку, смазку, и, при необходимости, переборку механизмов и узлов;

- затяжку ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников и т.п.;

- замену смазки и рабочих жидкостей (в соответствии с плановыми сроками);

- дозаправку специальными жидкостями, расходными материалами и др.;

- замену отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры, предохранители, индикаторные лампочки и т.п.);

- работы, специфические для данного МТ, установленные эксплуатационной документацией;

- настройку и регулировку МТ.

- Ддемонтаж и монтаж встроенных контрольно-измерительных приборов для метрологической поверки по заявке "Заказчика".

- Обеспечить надежную эксплуатацию МТ, принятых на тех. обслуживание в соответствии с планом, путем своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных эксплуатационной документацией в части технического обслуживания и текущего ремонта.

- Направлять своего представителя в пределах г. Новороссийск для устранения неисправности, в случае внезапного выхода МТ из строя, независимо от даты планового технического осмотра, в  течении не более чем 2-х суток;

- осуществить ремонт МТ в максимально сжатые сроки;

- - посещать Заказчика по согласованным с ним графикам;

- - проведение и выполнение тех. обслуживания отражать в журналах по ТО.

- 1 Восстановить эксплуатационную готовность МТ в срок не более 30 дней после получения заявки Заказчика на сложный ремонт МТ, либо выдать обоснованный акт дефектации о невозможности ремонта МТ.

Текущее ТО должно выполняться на месте эксплуатации МТ в необходимых объемах по результатам текущего КТС МТ. Назначением текущего ТО является проведение минимального необходимого объема работ, обеспечивающего работоспособность МТ до очередного планового ТО.

Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему ТО МТ должны определяться исполнителем в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, а также результатами КТС МТ.

1.3. Проведение текущего ремонта МТ.

Виды и объем текущего ремонта устанавливаются эксплуатационной документацией. Текущий ремонт является неплановым видом ремонта, выполняемым в случае возникновения отказов или неисправностей, и состоит в замене и (или) восстановлении отдельных частей МТ.

Основным средством восстановления работоспособности МТ при текущем ремонте служит замена отказавших составных частей МТ запасными.

Текущий ремонт МТ осуществляется по заявкам заказчика в соответствии с эксплуатационной документацией по результатам КТС МТ.

Текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации МТ, так и на площадях исполнителя в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки МТ.

Исполнитель обеспечивает доставку МТ к месту осуществления текущего ремонта и обратно, в случае, если такой ремонт будет осуществляться на площадях исполнителя.

После текущего ремонта в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях МТ подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированной МТ значениям, приведенным в эксплуатационной документации МТ.

Обеспечение запасными частями и расходными материалами для проведения текущего ремонта МТ.

[Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения текущего ремонта МТ, оплачиваются  заказчиком.]

[Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению запасными частями и расходными материалами для проведения текущего ремонта МТ.

Стоимость единицы каждой запасной части и расходного материала  должна быть отражена исполнителем в акте сдачи-приемки оказанных услуг.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики и иные показатели запасных частей и расходных материалов, используемых при оказании услуг, должны соответствовать Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», иным положениям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТам, ОСТам, ТУ, Перечню товара без указания на товарный знак / Перечню товара с указанием на товарный знак и подтверждаться соответствующими сертификатами/декларациями о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), регистрационными удостоверениями (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и иными документами, подтверждающими соответствие запасных частей и расходных материалов, используемых при оказании услуг, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

Исполнитель обязан обеспечить упаковку запасных частей и расходных материалов, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, способную предотвратить их повреждение и порчу во время перевозки и погрузочно-разгрузочных работ.

Запасные части и расходные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств и характеристик), не должны иметь дефектов.

2. Техническое освидетельствование паровых стерилизаторов.

Исполнитель в соответствии с эксплуатационной документацией проводит техническое освидетельствование, включая гидравлические испытания паровых стерилизаторов.

Участник аукциона (исполнитель) должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки, а именно:

а) наличие собственной действующей лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники.

•	контроль технического состояния медицинской техники;

•	периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

•	ремонт медицинской техники.