УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

ЧУЗ «РЖД - Медицина» г.Новороссийск»

_________________ /С.В.Зайцев/

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта закупки | оказание услуг на разовое техническое обслуживание МРТ Signa Creator (RF1203MR01) |
| 2. | Перечень оборудования | Качество изображения Проверка луча позиционирования Проверка наличия на аппарате последнего пакета обновлений программного обеспечения, обязательного к установке Тест производительности системы (Проверка наличия вихревых токов, проверка наличия когерентного шума, проверка соотношения сигнал/шум, проверка градиентной и радиочастотной систем) Проверка однородности магнитного поля Проверка на наличие искровых импульсных помех Проверка полноты исполнения тестов качества изображения Помещение с магнитом Проверка монитора содержания кислорода (при наличии) Проверка/очистка воздушного фильтра модуля обдува пациента Проверка пневматической системы оповещения пациента Системная стойка Проверка измерителя мощности радиочастотного излучения Проверка затяжки градиентных кабелей Стол пациента Проверка стола пациента Система охлаждения Проверка вентилятора системной стойки и линий подачи охлаждающей жидкости Проверка уровня жидкости в охладителе системной стойки MCS/LCS и охладителе градиентной катушки BRM Проверка охладителей на наличие посторонних шумов при работе и утечек Очистка фильтра насоса охладителя BRM/4 KW LCS Очистка теплообменника охладителя системной стойки MCS Очистка охладителя градиентной катушки BRM Главный трансформатор системы (PDU) Проверка цепей и индикаторов аварийного отключения аппарата Проверка затяжки кабелей питания и заземления Системный компьютер Очистка системного журнала ошибок и тестовых файлов Очистка воздушного фильтра Проверка/коррекция системных часов Магнит Проверка контроллера физиологического состояния пациента на наличие токов утечки Осмотр трубы для выброса криогенных веществ Проведение ежеквартального тестирования устройства аварийного снятия магнитного поля Проведение ежегодного тестирования устройства аварийного снятия магнитного поля Проверка криогенной системы При наличии дополнительного устройства аварийного снятия магнитного поля, визуальная проверка соединения кабелей между основным и дополнительным устройствами Главный распределительный щит При наличии главного распределительного щита M3088TM, проверка напряжения на батарее Удостовериться в том, что уполномоченный персонал учреждения провел проверку затяжки кабелей питания и заземления Приемные катушки Проверка датчиков удара(при наличии) |
| 3. | Срок оказания услуг | в течение 30 дней с даты заключения договора |
| 4. | Объем выполняемых работ, оказываемых услуг с единицей измерения объема | 1 услуга |
| 5. | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам закупаемых работ, услуг, входящих в объект закупки |
| 5.1. | Порядок, последовательность действий и (или) условия, которые должны быть соблюдены исполнителем при оказании услуг | оказание услуг на разовое техническое обслуживание МРТ Signa Creator (RF1203MR01) включает в себя: Проведение разового периодического технического обслуживания МРТ Signa Creator (RF1203MR01), один визит инженера; Оказание услуги Visual Support, позволяющая специалистам Заказчика получить от технического специалиста Исполнителя удаленное экспертное руководство по идентификации/ обнаружению возникшей неисправности, имеющегося у Заказчика оборудования, в течение 6 месяцев с момента проведения разового технического обслуживания силами производителя. |
| 6. | Перечень документов (материалов), оформляемых по итогам выполненных работ, оказанных услуг | Акт об оказании услуг |
| 7. | Требования к содержанию (составу) отчетных (итоговых) документов (материалов) и их оформлению по результатам выполненных работ, оказанных услуг | По итогам приемки результата оказанных услуг при отсутствии претензий относительно качества услуг Заказчик подписывает соответствующий акт и иные документы, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Исполнителю. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика |

«СОГЛАСОВАНО»

Главная м/с   ____________________________   /С.Н. Марочкович/